QR03.021


VAISALA温湿度变送器校验服务项目的主要需求内容
	项目要求
	本项目为全厂VAISALA温湿度变送器校验，主要工作内容及要求如下：

1.对全厂61台套VAISALA品牌HMT360系列温湿度变送器进行现场在线标定和校准工作，并生成相关校准记录、汇总报告，其中变送器量程为：(-20～80)℃/(0～100)%RH，允差为：±0.4℃/±2%RH。
2.使用VAISALA湿度校准器HMK15及配套的LiCl和NaCl溶液对温湿度变送器探头进行两点标定。
3.使用高精度（精度应高于被校的HMT360系列温湿度变送器）便携式数字温湿度计作为标准器具，现场在线对比被校变送器温湿度变化线性情况。
4. 使用的高精度便携式数字温湿度计提供近三年（新表提供当年）的检测报告或证书，要求检测报告或证书中示值误差在仪器的允差范围内，且检测单位需有CNAS资质。

	
	服务地点：珠纤公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有标定校验VAISALA温湿度变送器的能力及标准仪器设备，提供校验结果确认报告及改进建议。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2026年3月30号之前完成

	
	项目人员要求：
具有VAISALA温湿度变送器校验资质证书，对珠纤现场及安全管理要求比较熟悉。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


