QR03.021


 烟气连续排放监测系统年度运维服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

供方根据HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》、HJ 76-2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》等相关环保法规要求，对珠纤公司在用的1套锅炉烟气连续排放监测系统进行定期维保和应急故障维修，确保监测系统正常运行，数据监测、上传、维保记录等符合环保法规及规范要求。
1. 仪器和设备
锅炉烟气连续排放监测系统ACX-C150，包括PLC、现场工控电脑、露点仪、烟尘颗粒仪、预处理装置、烟气分析仪（ABB EL3020）和附属设备等。
2. 主要工作
1) 日常巡检
每7天至少开展一次现场巡检和检查维护，并按规范要求做好记录，出现异常或故障及时进行处理。
2) 仪器校准
a) 每7天至少开展1次NOX和O2零点和量程校准，每月至少开展一次SO2零点和量程校准，并按照规范做好记录；
b) 每3个月至少开展一次全系统校准，并按照规范做好记录；
c) 每6个月至少检查一次氮氧化物转化炉，若转化效率低于95%，则更换转化炉；
d) 珠纤公司安环部邀请第三方开展的每季度比对试验，若有需要，供方需派专人到现场配合。
3) 日常检查维护
a) 系统参数检查；

b) 气路气密性检查；

c) 压缩空气气路检查；

d) 烟囱采样头检查；
e) 温压流一体检测仪的气路通畅无泄漏、信号传输正常、防爆箱异味检查；

f) 烟尘仪防堵、镜面检查；

g) 工控机数据整理；
h) 冷凝器检查；
i) 数采仪工作状态、网络和数据传输检查；
j) 过滤器、采样泵泵膜以及蠕动泵管路等低价值配件更换；
k) 管路、连接件等低价值配件更换；
l) 数据比对、校准；

m) 按照法规做好相关维护档案、校准记录以及气瓶更换等记录；
n) 其它按照法规开展的工作。
3. 应急故障维修
4. 外部计量单位校准

	
	服务地点：
珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
有相关化工企业锅炉烟气分析仪在线监测系统运维经验，具有有效期内的中国环境保护产业协会颁发的固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务证书。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
服务时间：2025年6月1日 至 2026年5月31日


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


